# 公开比选采购公告

## 一、项目基本情况

项目编号：NJRH-202310-B064

项目名称：隆昌市中医医院“两专科一中心建设项目”急诊科手术设备采购

预算金额：290,000.00元

最高限价：290,000.00元，其中各标的最高限价明细如下表：

| 序号 | 标的名称 | 最高限价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀 | 190,000.00 |
| 2 | 无影灯（1） | 40,000.00 |
| 3 | 无影灯（2） | 30,000.00 |
| 4 | 手术台 | 30,000.00 |

公开比选保证金：本项目不收取。

本项目不接受联合体投标。

采购需求

- （一）项目清单及技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 性能及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气高频电刀（核心产品） | - 1、具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。 - ▲2、产生的300～600KHz高频电流，可对生物组织进行切割、凝血手术，集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。至少具有单极纯切、混切1、混切2、喷凝、柔凝、氩气束凝（喷凝）、双极等七种工作模式。 - 3、既可手控输出也可脚控输出。 - 4、需具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。 - 5、全功能功率自动补偿。 - 6、高频发生器通用内窥接口，能配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。 - ▲7、需采用ENDO CUT切凝交替输出内镜模式。 - ▲8、具有输出≥10组记忆模式，支持内镜下治疗，ESD、ERCP、POEM、EMR息肉切除等手术。 - 9、需具有可调节高频脉切刀系统，对组织的损伤降到最低，无烟切割。 - 10、当刀笔气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。 - 11、三联脚踏开关独立控制，方便快捷。 - 12、需通过EMC检测。 - ★13、为降低患者费用，氩气电极须可重复使用。 14、功率： （1）切割：1-300W（负载500Ω）； （2）凝血：1-120W,40W以下每1W递进，40W以上5W递进； （3）双极：1-70W（负载100Ω）。 ▲15、仪器前置氩气气压表，精准实时显示氩气工作压力。 16、气瓶压力过低时，系统能发出报警提示。 17、运行环境： （1）环境温度范围：5℃～40℃； （2）相对湿度范围：≤80%； （3）大气压力范围：86.0～106.0kPa； （4）电源：110V～220V±10%； ★18、配置清单：氩气刀主机1台、一次性使用中性电极5片、中性电极连接线1条、氩气电极2条、三联脚踏开关1个、主机电缆线1条、高频转接线1条、氩气减压器1个、氩气连接管1条、氩气瓶1个、氩气刀台车1个。 | 台 | 1 |
| 2 | 无影灯（1） | - 1、全封闭流线型的灯头设计，灯盘外侧操作扶手≥3个。 - 2、需采用LED冷光源，医生头部和伤口区域无温升。 - ▲3、灯头直径≥500mm， LED灯珠数量≥45个 - ▲4、控制面板上需配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求。 - 5、底座采用四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用可刹车脚轮，需能实现移动轻巧，固定在任何位置。 - 6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理。 - 7、配有应急电源或蓄电池，在断电的情况下自动切换，满足随时随地的手术照明需求。 - ▲8、手动无级调节光斑直径（非电子调节）。 - 9、照度12档调节。 - 10、最大照度≥120000 Lux - 11、色温在3500K～5000K范围内6档可调 - 12、灯泡使用寿命≥50000小时 - 13、光斑直径：150～350mm - 14、显色指数：≥96 - 15、照明深度：≥1200mm - ▲16、中置消毒手柄采用热性塑料材质，能耐受134℃的高温高压蒸汽灭菌。 - ▲17、消毒手柄具备自动找正功能，方便安装和拆卸。 - 18、灯盘面采用亚克力或有机玻璃高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸 - 碱腐蚀。 | 台 | 1 |
| 3 | 无影灯（2） | 1、全封闭流线型的灯头设计，灯头中部镂空设计利于层流气体流通。 2、采用LED冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。 ▲3、灯头直径≥500mm，灯珠数量≥30个 ▲4、控制面板需配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求。 5、底座采用四轮支撑，底座底面增加钢板增加配重，采用可刹车脚轮，需能实现移动轻巧，固定在任何位置。 6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理。 7、配有应急电源或蓄电池，在断电的情况下自动切换，满足随时随地的手术照明需求。 ▲8、电子调节光斑直径（非手动机械式调节）。 9、照度12档调节。 10、最大照度≥120000Lux 11、灯泡使用寿命≥50000小时 12、光斑直径：150-350mm 13、显色指数：≥90 14、照明深度：≥1000mm 15、色温在3500K～4500K范围内可调 ▲16、中置消毒手柄采用热性塑料材质，能耐受134℃的高温高压蒸汽灭菌。 17、灯盘面采用亚克力或有机玻璃高硬度材料，透明度高，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 | 台 | 1 |
| 4 | 手术台 | 1、需采用全套液压控制系统、具有液压锁保护。 2、台面分为头板、背板、座板、腿板等多个活动段，台垫采用快慢记忆海绵。 ▲3、手术台需采用脚踏刹车。 4、手术台升降、左右倾、前后倾动作需采用脚踏操作形式，平移采用手摇形式。 5、台面前、后倾最大角度： ≥20° 6、台面左、右倾最大角度： ≥20° 7、头板折转最大角度： 上折≥45°、下折≥25° 8、腿板折转最大角度： 下折≥90°、外折≥180° 9、背板折转最大角度： 上折≥75°、下折≥15° 10、台面最大宽度： 520mm 11、台面长度： 2100mm ▲12、最低高度≤700mm，台面升降范围 300mm； 13、标配内置腰桥，升降范围≥120mm 14、手术床所用床板铝当量＜1mmAL。 15、支持选配平移功能，平移距离300mm，实现全体位C臂摄片。 ★16、配置： （1）单层搁手板2个 （2）托腿架2个 （3）肩托2个 （4）腰托2个 （5）L型麻醉架1个 （6）缚身带1套 | 台 | 1 |

- ★（二）商务要求

1、交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订之日起15日内交货。

1.2交货地点：隆昌市中医医院指定地点。

- 2、付款方式：合同签订生效采购人在收到供应商的完整票据后，向供应商支付合同总金额的30%预付款；设备安装调试完毕验收合格后，采购人在收到供应商的完整票据后向供应商支付合同总金额的70%。

3、安装调试

3.1供应商须提供出厂日期半年内的设备，并负责设备安装、调试，若是国家强检目录内的设备或需要效准校验的设备，在完成设备首检后交付采购人使用，所需相关费用由成交供应商承担。

3.2货物到安装现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.3供应商应就设备的操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4、售后服务

4.1质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修。在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如2小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，2天未修复提供备用机，并承担相关费用；如质保期内设备经供应商三次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究供应商违约责任。费用（包括材料）由供应商承担。

4.2质保期结束后,供应商仍应负责对产品提供终生维修服务,只收取配件成本。供应商应提供产品的终身维修服务和硬件支持下的软件终身升级（升级费用由供应商承担）,并提供报修电话。

4.4为保证设备正常运行，提供至少10年的设备备件。

5、验收

在货物到达采购人指定地点安装调试完毕后3日内，由采购人对货物的数量和质量进行验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

注：1、以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2、以上带“▲”的条款为重要条款，负偏离将影响供应商得分；

3、以上未带“▲”、“★”的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。

## 二、申请人的资格要求：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格要求：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。

3、其他类似效力要求：

（1）按本项目规定获取了公开比选文件；

（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

4、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求：响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。

三、公开比选文件获取方式、时间：

1、公开比选文件自2023年10月30日09:00至2023年10月31日17:00（北京时间，法定节假日、周末除外）由内江融汇招标代理有限公司发售。

2、线上报名方式：请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com，上传后请致电0832-8801000再按照提示缴费,报名成功后，方可获取公开比选文件。

（1）供应商报名登记表（详见 附件1）；

（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

3、现场报名方式：到采购代理机构现场获取公开比选文件时必须携带下列资料：

（1）供应商报名登记表（详见 附件1）；

（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信原件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章），供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

4、本项目公开比选文件有偿获取，公开比选文件售价：人民币300.00元/份。（公开比选文件售后不退，投标资格不能转让）。

四、递交响应文件截止时间：2023年11月2日14时30分(北京时间)。

五、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达公开比选地点。逾期送达、未密封的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

六、响应文件开启时间：2023年11月2日14时30分(北京时间)在公开比选地点开启。

七、公开比选地点：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼。

八、其他补充事宜：无。

## 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：隆昌市中医医院

地  址：隆昌市康复中路549号

联系人：李老师

电  话：0832-3927247

2、采购代理机构：内江融汇招标代理有限公司

地  址：内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢

联系人：胡老师

电  话：0832-8802009

- 附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号（必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称（必填） |  |
| 单位名称（必填） | （加盖公章） |
| 单位地址（必填） |  |
| 购买文件时间（必填） |  |
| 联系人（必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话（必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱（必填） |  |
| 备 注 |  |