# 公开比选采购公告

## 一、项目基本情况

项目编号：LCZYY-2023-B01

项目名称：隆昌市中医医院“两专科一中心建设项目”胸痛中心检验设备采购

采购方式：公开比选

预算金额：28,000.00元

最高限价：28,000.00元，其中各标的最高限价明细如下表：

| 序号 | 标的名称 | 最高限价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫检测系统 | 28,000.00 |

公开比选保证金：本项目不收取。本项目不接受联合体投标。

采购需求

- （一）项目清单及技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 性能及技术参数要求 | 单位 | 数量★ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫检测系统 | 1、整机构成：一体机。操作电脑、显示屏和分析部一体构成，直接在一体机上触屏操作（支持戴手套操作），无需另外配置电脑。 ▲2、检测原理：直接化学发光（磁珠吖啶酯体系）。 3、检测项目：配套降钙素原（PCT）、全程C反应蛋白（hsCRP+CRP）、肌钙蛋白I（TnI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（MYO）、脑钠肽（BNP）、氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）和D-二聚体（D-Dimer）。 4、试剂性能：肌钙蛋白检出限LoD≤0.006ng/mL，检测范围0.006～50ng/mL，重复性CV≤8%。全程C反应蛋白检出限LOD＜0.01mg/mL，检测范围为0.01-100mg/L，重复性≤8%。D-二聚体检出限LoD为0.005ug/mL FEU，检测范围为0.005～5ug/mL FEU，重复性≤8%。 5、试剂储存条件：试剂及校准品在2～8℃环境下，避免冷冻。 ▲6、配套试剂类型：单人份独立包装试剂卡，60人份/盒。 7、试剂有效期：≥12个月。 ▲8、支持样本类型：除D-二聚体仅支持全血和血清，其余项目均支持全血、血清和血浆。 ▲9、最小样本量：10μL。 ▲10、校准方式：使用RFID卡在机器上扫描即可添加校准品信息，只需两点校准； ▲11、加样方式：一次性TiP头自动吸样； 12、适合临床应急场景：24小时待机，随到随检。支持在线装载试剂和样本，保证机器不停机运行。 13、样本位/试剂位/测试通道：至少保证6个样本位，12个试剂位，6个测试通道。 ▲14、装载样本方式：原始采血管直接上机。 15、采血管规格：至少支持Φ13x75mm, Φ13x100mm, Φ16x75mm, Φ16x100mm。 16、首结果时间：≤15分钟。 17、试剂信息录入：内置二维码扫描仪，自动扫描识别。 ▲18、全自动运行模式：实现加样、混匀、孵育、清洗分离、检测、结果计算、出报告等过程全自动。 | 台 | 2 |

- ★（二）商务要求

1、交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订之日起10日内交货。

1.2交货地点：隆昌市中医医院指定地点。

- 2、付款方式：合同签订生效采购人在收到供应商的完整票据后，向供应商支付合同总金额的30%预付款；设备安装调试完毕验收合格后，采购人在收到供应商的完整票据后向供应商支付合同总金额的70%。

3、安装调试

3.1供应商须提供出厂日期半年内的设备，并负责设备安装、调试，若是国家强检目录内的设备或需要效准校验的设备，在完成设备首检后交付采购人使用，所需相关费用由成交供应商承担。

3.2货物到安装现场后，供应商应在3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.3供应商应就设备的操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4、售后服务

4.1设备质保期≥2年，质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修。在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如2小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，2天未修复提供备用机，并承担相关费用；如质保期内设备经供应商三次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究供应商违约责任。费用（包括材料）由供应商承担。

4.2质保期结束后,供应商仍应负责对产品提供终生维修服务,只收取配件成本。供应商应提供产品的终身维修服务和硬件支持下的软件终身升级（升级费用由供应商承担）,并提供报修电话。

4.4为保证设备正常运行，提供至少10年的设备备件。

5、验收

在货物到达采购人指定地点安装调试完毕后3日内，由采购人对货物的数量和质量进行验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6、其他要求：

6.1设备需接入医院的His系统，涉及到的数据接口费，均由成交供应商承担。

6.2若涉及到试剂采购：在比较3个及以上同等级医院采购价格的情况下，按四川药品和医用耗材招采管理系统，当月最低挂网价采购。

注：1、以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2、以上带“▲”的条款为重要条款，负偏离将影响供应商得分；

3、以上未带“▲”、“★”的条款为一般条款，负偏离将影响供应商得分。

- 附件1 供应商报名登记表

供应商报名登记表

| 项目编号（必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称（必填） |  |
| 单位名称（必填） | （加盖公章） |
| 单位地址（必填） |  |
| 获取文件时间（必填） |  |
| 联系人（必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话（必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱（必填） |  |
| 备 注 |  |